浙江大学医学院附属第一医院

服务类项目询价函

项目名称：之江院区洁净蒸汽发生器

年度维保服务

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次服务类项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 之江院区洁净蒸汽发生器 年度维保服务 | 院内询价 | 期限：1年 | 4.5 |
|  |  |  | 地点：之江院区 |  |
|  |  |  | 内容：针对 2 台 洁净蒸汽发生器（CCSG），配备专业人员与专用工具，提供例行检修保养服务。 |  |

保修设备名称、数量、型号：

| 机组类型 | 型号 | 位置 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 洁净蒸汽发生器 | CCSG | 消毒供应中心 | 2 |

二、具体需求

1、质量标准：

维保期间，确保设备安全、稳定、可靠运行，各项运行技术参数在正常范围之内。

- 工作内容：

- 每季度一次检测（内容包括设备状态测试，电气功能检查，控制参数优化，疏水阀泄露检查，给水电导率检测，排污控制器校准，机组给水泵运行及排气检测，表排/底功能测试，各项报警测试），检测完成后出具维护报告。出具书面报告并须经院方认可。

- 每年一次校验（内容包括压力/给水控制阀零点形成测试，发生器管道疏水阀拆检，电导率探头拆检，液位传感器/浮球拆检，压力传感器检测，安全阀校验，各过滤器拆洗），校验完成后出具维护报告（检测费自行承担）。出具书面报告并须经院方认可。

- 安全阀校验按照相关法规条例由乙方送第三方专业机构校验，并出具检验报告。

- 日常机组运行出现故障时，在接到通知后须给与明确的答复，并在2小时内赶到现场，进行排除故障工作，直到恢复正常运行。若设备零部件损坏，负责更换。在接到甲方故障通知后，若乙方维修人员未能在规定时间内到场，甲方有权按次对乙方处以2000元的罚款，罚款金额从合同款中扣除。

- 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由乙方负责及时清运，清运费用由乙方承担。

- 各台设备每次维保、维修后，根据甲方要求，形成书面记录作为台账，内容包含但不限于照片、文字等，并在每次维保、维修完成后的7个工作日交于甲方。

3、报价范围：

- 本次询价采用总价包干模式（含人工、材料费）

- 维保最高预算价为4.5万元，报价不得超过预算价。

- 因服务商原因造成设备损坏,服务商应负责修复直到设备恢复正常使用，并承担由此引起的费用及责任。

- 维保过程中产生的垃圾、更换耗材等由服务商负责及时清运，清运费用由服务商承担。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年8月24日下午14:00（请于13:45提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼4楼余杭厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239817

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价响应函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了                            询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的                     全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）          元（RMB____________），服务期   年。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

洁净蒸汽发生器维保服务

| 设备类型 | 数量（台） | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁净蒸汽发生器人工费 | 2 |  |  |  |
| 洁净蒸汽发生器材料费 | 2 |  |  |  |

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：之江院区洁净蒸汽发生器

年度维保服务

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件4：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）