浙江大学医学院附属第一医院

项目询价函

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程

询价函

根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目

| 序号 | 项目名称 | 采购 方式 | 服务要求 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程 | 院内 询价 | 地点：庆春院区2号楼1楼 | 28（含暂列金3万元） |
|  |  |  | 内容：机房更新改造，包括但不限于机房辐射防护、机房装修及安装等 |  |

二、具体需求

1、该机房位于庆春院区2号楼1楼，拟对机房进行更新改造，面积约50平方米，施工内容包含但不限于室内装修、机房辐射防护、机房安装等全部专业工程。

2、配合甲方提出的变更积极配合优化施工图纸。

3、施工时发现有异常情况及时施工单位等共同协商解决。

4、项目不允许分包、转包。

三、询价事宜

1、询价时间：2023年12月5日下午13：30（请于13：15提前到场签到）

2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅

3、询价文件一式两份

4、联系电话：0571-87239817

四、响应文件组成

响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：

询价函

询价响应函（详见附件1）

报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）

法定代表人授权委托书

相关资质文件复印件

工商营业执照复印件

附件1：

询价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

我方已仔细研究了 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程 询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程 全部内容进行投标。报价为人民币（大写）                   元（RMB____________）。

我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：

法定代表或委托代理人（签字）：

联系地址：

电话：                       邮编：

开户银行：                   帐号：

年     月    日

附件2：报价明细

| 序号 | 机房名称 | 尺寸数据（m） | 屏蔽体 | 项目名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CT机房 |  | 观察窗 | 2.5cm厚铅玻璃 带专用防护窗框 | 1、名称：铅玻璃 2、表观密度：4.77g/cm2 3、氧化铅含量：70.00% 4、比铅当量：0.22mmPb/mm 5、铅玻璃尺寸：2000×1000 6、窗洞尺寸：2000×1000 | 1 | 樘 |  |  |
|  |  |  | 窗套 | 专用防护窗套 | 1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水 2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢 3、设计当量：5.0mmpb | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 单开防护门 | 内衬5mmPb铅板 | 1、门洞尺寸：1000×2100； 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架 3、底层5.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.2厚304不锈钢 4、开启方式：90°弧线开启 5、其他配置：配套下压式无对穿门锁、轴承门枢、门下安装密封条 | 1 | 樘 |  |  |
|  |  |  | 单开门门套 | 专用辐射防护门套 | 1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水 2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢 3、设计当量：5.0mmpb | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 电动装置 | 重型电机 | 1、DC24V无刷重型电机 2、承载力＞600Kg 3、消耗功率75w 4、紧闭力＞150N，运行速度及开放时间可调节 5、微电脑控制系统、五金配件 | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 电动防护门 | 内衬5mmPb铅板 | 1、门净尺寸：1700×2250，门洞净尺寸：1500×2100 2、材质：冷拉型铝合金承重骨架 底层5.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.2厚抗手印304不锈钢 3、开启方式：直线推拉式 4、其他配置：凹槽铅防护下轨道 | 1 | 樘 |  |  |
|  |  |  | 电动门门套 | 专用辐射防护门套 | 1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水 2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢 3、设计当量：5.0mmpb | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 电动装置 | 重型电机 | 1、DC24V无刷重型电机 2、承载力＞600Kg 3、消耗功率75w 4、紧闭力＞150N，运行速度及开放时间可调节 5、配铝合金静音轨道、两侧安全光幕、 门灯连锁装置、警示灯、警示三角标注、 微电脑控制系统、上下轨道、盖板、五金配件 | 1 | 套 |  |  |
|  |  |  | 铅板补偿 | 5mm铅板封包 | 1、名称：医用铅板 2、表观密度：11.34g/cm2 3、铅含量：99.998% 4、比铅当量：1.0mmPb/1.0mm铅板 5、补偿于墙体防护薄弱处，开关、插座底盒及嵌入式配电箱背面，穿墙洞口及缝隙 6、铅板搭接部分宽度不少于5cm | 1 | 项 |  |  |
|  |  |  | 税 |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |

附件3：

法定代表人授权委托书

致：_________ ：

我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）

职务：                     职务：

被授权人身份证号码：

（附被授权人身份证正反双面复印件）

供应商：       （盖章）

年    月    日

附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:

根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：

总报价：

相关补充说明：

项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程

单位名称（盖章）：

授权代表（签名）：

授权代表联系电话：

年    月    日

附件5：

其他资料

（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）