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项目询价函









项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程
 

询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。

一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购
方式
	服务要求
	最高限价（万元）

	1
	浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程
	院内
询价
	地点：庆春院区2号楼1楼
	28（含暂列金3万元）

	
	
	
	内容：机房更新改造，包括但不限于机房辐射防护、机房装修及安装等
	




[bookmark: _GoBack]二、具体需求
1、该机房位于庆春院区2号楼1楼，拟对机房进行更新改造，面积约50平方米，施工内容包含但不限于室内装修、机房辐射防护、机房安装等全部专业工程。
2、配合甲方提出的变更积极配合优化施工图纸。
3、施工时发现有异常情况及时施工单位等共同协商解决。
4、项目不允许分包、转包。
三、询价事宜
1、询价时间：2023年12月5日下午13：30（请于13：15提前到场签到）    
2、询价地址：杭州市庆春路79号浙大一院17号楼2楼钱塘厅
3、询价文件一式两份
4、联系电话：0571-87239817
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件














附件1：
询价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程 询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了本询价项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价文件向你方发包的 浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程 全部内容进行投标。报价为人民币（大写）                   元（RMB____________）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：
年     月    日


附件2：报价明细
	序号
	机房名称
	尺寸数据（m）
	屏蔽体
	项目名称
	项目特征
	工程量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	CT机房
	
	观察窗
	2.5cm厚铅玻璃
带专用防护窗框
	1、名称：铅玻璃
2、表观密度：4.77g/cm2
3、氧化铅含量：70.00%
4、比铅当量：0.22mmPb/mm
5、铅玻璃尺寸：2000×1000
6、窗洞尺寸：2000×1000
	1
	樘
	
	

	
	
	
	窗套
	专用防护窗套
	1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水
2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢
3、设计当量：5.0mmpb
	1
	项
	
	

	
	
	
	单开防护门
	内衬5mmPb铅板
	1、门洞尺寸：1000×2100；
2、材质：冷拉型铝合金承重骨架
3、底层5.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.2厚304不锈钢
4、开启方式：90°弧线开启
5、其他配置：配套下压式无对穿门锁、轴承门枢、门下安装密封条
	1
	樘
	
	

	
	
	
	单开门门套
	专用辐射防护门套
	1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水
2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢
3、设计当量：5.0mmpb
	1
	项
	
	

	
	
	
	电动装置
	重型电机
	1、DC24V无刷重型电机
2、承载力＞600Kg
3、消耗功率75w
4、紧闭力＞150N，运行速度及开放时间可调节
5、微电脑控制系统、五金配件
	1
	套
	
	

	
	
	
	电动防护门
	内衬5mmPb铅板
	1、门净尺寸：1700×2250，门洞净尺寸：1500×2100  
2、材质：冷拉型铝合金承重骨架
底层5.0mmpb铅板，中层防护板；饰面为1.2厚抗手印304不锈钢
3、开启方式：直线推拉式
4、其他配置：凹槽铅防护下轨道
	1
	樘
	
	

	
	
	
	电动门门套
	专用辐射防护门套
	1、基层材料：18mm厚细木板、结构胶水
2、面层材料：1.2厚抗手印304不锈钢
3、设计当量：5.0mmpb
	1
	项
	
	

	
	
	
	电动装置
	重型电机
	1、DC24V无刷重型电机
2、承载力＞600Kg
3、消耗功率75w
4、紧闭力＞150N，运行速度及开放时间可调节
5、配铝合金静音轨道、两侧安全光幕、
门灯连锁装置、警示灯、警示三角标注、
微电脑控制系统、上下轨道、盖板、五金配件
	1
	套
	
	

	
	
	
	铅板补偿
	5mm铅板封包
	1、名称：医用铅板
2、表观密度：11.34g/cm2
3、铅含量：99.998%
4、比铅当量：1.0mmPb/1.0mm铅板
5、补偿于墙体防护薄弱处，开关、插座底盒及嵌入式配电箱背面，穿墙洞口及缝隙
6、铅板搭接部分宽度不少于5cm
	1
	项
	
	

	
	
	
	税
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	元
	
	





附件3：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应、开标、评标、二次报价、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人：（签字或盖章）   法定代表人： （签字或盖章）    
职务：                     职务：           
被授权人身份证号码：                              
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年    月    日
附件4：

二次报价函

致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：





项目名称：浙江大学医学院附属第一医院庆春院区2号楼1楼急诊CT机房更新改造工程
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日
附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）






