## 参数
各院区病床、床头柜、陪客椅等项目报价清单
序号 | 产品名称 | 要求 | 技术参数 | 参考图片
1 | 病床 | 手动三功能 | 病床： 1、尺寸规格：2150mm*960mm*500mm（±30mm） 2、床架：病床床体采用双层稳固结构，床框规格≥40×80×1.5mm的优质碳素结构钢材激光切割成型，底座采用≥30×60×1.5mm优质碳素结构钢材制作而成。表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤，经酸洗、磷化后喷塑处理，附着力达一级标准，具有抗菌防腐作用。 ★3、床面板：采用厚度≥1.0mm品牌优质冷轧钢板模压工艺一次模压成型，床板表面带有双椭圆沉台凹形通气孔，能够有效增加产品刚度。三折四组设计，整体冲孔床面，增加整体受压强度。四片床板与加厚钢管龙骨焊接，长期受压耐用不变形。增加承载力。床面板无毒无污染（涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出）。（提供第三方检测机构出具的床面板有害物质限量检测报告给予佐证） ★4、床头尾板：采用全新ABS原料整体一次性注塑成型，全新原料具有防霉抗菌性能且抗冲击性强。床头尾板ABS含量≥99%。床头板和床尾板抗冲击强度≧18000J/㎡，床尾板高度500mm，床头板高度500mm。床头尾板采用横向穿销式双锁扣固定装置，非传统挂扣设计配套锁定开关，质量牢固可靠不易损坏，固定时牢固，拆卸时方便，保证病人长期倚靠，不易歪斜。（提供第三方检测机构出具的床头尾板ABS含量≥99%的检测结果报告以及床头板和床尾板抗冲击强度测试结果报告给予佐证） ★5、护栏：六档不锈钢折叠式护栏，下支架整体，上支架和支柱分为两组三档分别向床前后折叠且都带开关。护栏开关锁销加粗设计，锁定牢固，提拉更省力。支柱为6支≥1.5mm厚不锈钢管支柱组成。D型冷扎钢型材扶手，表面磷化喷涂处理，防夹手设计；整体护栏总长度≧1400mm，床栏高度≥420mm，表面磷化喷涂处理，可承载横向≥1000N的拉力。（注：护栏可根据采购人进行定制） ★6、脚轮：采用Ф125mm品牌双面中控脚轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型；钢制脚踏刹车装置位于床体腿部底座中央，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；刹车结构采用多齿浮动结构，刹车稳定性高，轮面采用专业TPR高分子耐磨材料，静音耐磨。（提供脚轮运行噪音≤45dB的第三方检测报告证明（测试条件：负载250kg、地面为PVC 材质）） ★7、餐桌：餐桌板采用ABS树脂材料一次吹塑成型。规格≥800*315*20mm，一体气弹簧式带阻尼缓冲装置，支架采用椭圆管，液压杆不外露，藏于床主梁管内，不用时可翻转至床尾处收藏。餐桌板可承重≥30kg载荷，餐桌板无变形、无开裂、无变色性能保持稳定。（提供餐桌板可承重≥30kg载荷的第三方检测机构出具的检测报告证明） 8、调节范围：背部升降0-70°（±5°），腿部升降0-40°（±5°），水平升降≧250mm。 ★9、病床驱动：手摇把采用ABS材质制作，隐藏式设计，易折叠，复位。摇把采用环保抗菌材料，抗菌率（白色念珠菌和金黄色葡萄球菌）≥99.9%.传动系统丝杆等金属部件采用优质螺母，具有防尘套结构，丝杆材料为45#滚丝，全封闭免维护，无灰尘进入，并且有两极空转限位装置，防止意外损耗。（提供第三方检测机构出具的病床摇把抗菌检测报告证明。） 10、床体四周配4个输液架插座，可插入配套的输液杆支架。 11、床体两侧各配2个引流袋挂钩，多体位输液引流。 12、脚部床板设置床垫防滑装置，防止床垫在床板升降时前后、左右滑动。 12、杂物架：床下配置≥8根杂物架，承载力强，牢固可靠。 ★13、为保证医院院感事件的发生，病床所有喷涂粉末安全抗菌防霉，抗菌率≥99%(提供第三方检测机构出具的的抗菌粉末检测报告给予证明)。 ★14、病床喷涂工艺：病床表面处理工艺：采用全自动喷塑设备的汽车烤漆工艺+双重涂层处理（电泳环氧树脂保护膜+静电粉末喷涂），涂层抗菌且内外防锈。 ★15、产品整体要求： （1）外观：管材应无裂缝、叠缝，焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位，冲压件应无脱层、裂缝，喷涂层应无漏喷、锈蚀、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、无剥落、返锈、起泡等现象。 （2）环保要求：有害物质限量-重金属（可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）未检出。对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌 ，抑菌率≥99.5%。 （3）金属涂层：硬度≥3H，冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹，耐腐蚀100h后，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力不应低于2级。 （4）产品稳定性、强度和耐久性：床铺面均布静载荷1200N，加载7天，所有部件或连接件不应断裂损坏；用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动；所有零部件不应因磨损或变形，五金连接件不应松动；活动部件的活动应灵活，零部件无明显位移变化。
| 床垫 | 病床床垫 | 病床床垫 1.尺寸与病床配套，厚度80mm。内层 采用厚度40mm 的天然环保椰棕和厚度40mm的高密度海绵，海绵密度＞50kg/m；回弹性＞35%，经防虫处理。 2.外包优质防水面料，液体不渗漏表层（提供实拍图示），易擦试，透气性良好，床垫具有防霉防菌耐磨功能。（提供第三方检测机构出具的床垫防螨抗菌阻燃检测报告。） 3.可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 4.需独立防尘包装
2 | 床头柜 | 塑钢 | 1、规格：460*450*810mm（±20mm） 2、框架：采用厚度≥0.8mm优质冷轧板焊接而成，经酸洗、磷化后喷塑处理，涂层光滑均匀，色泽一致，坚固美观。 3、柜面，抽板，柜门，采用优质ABS塑料注塑成型。 4、床头柜上部抽屉一只，抽屉选用三节无声滑轨，推拉顺畅，牢固无滑落；ABS隐藏式抽板一只，带轨道，保证稳定静音。 5、置物柜：大空间置物柜，柜内中间竖隔板、横隔板、底板均采用冷轧钢板固定焊接，干湿分离，设有单独热水瓶格。可平稳放置水壶，存取方便。门上采用磁吸密封条，开关无异响。 6、柜体两侧配有不锈钢隐藏式毛巾架。 7、柜体底部配置耐磨静音脚轮，其中2个带刹，2个不带刹，使用方便灵活。 8、床头柜配色可根据采购人需求定制。 9.产品中苯、甲苯、二甲苯 、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出；涂层可迁移元素（铅、镉、铬、汞、锑、钡、硒、砷）均未检出；防霉性能：黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、秸青霉4种常见霉菌的防（耐）霉等级0级；抗菌性能：大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、白色念珠菌4种常见菌种的抑菌率计算结果≥99%。（提供第三方检测机构出具的床头柜检测报告给予证明）。
3 | 陪护椅 | 碳钢喷塑 | 1、规格：1890*590*450mm（平放）800*590*950mm(拉起）±30mm，两种模式随心切换，上抬拉动坐板，可轻松实现座椅转换平躺模式。 2、框架主体材料采用￠38*1.5mm、￠30*1.5mm、￠25*1.5mm优质碳钢制作。表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁。 3、面板采用多层板，坐垫内采用厚度≧50mm（密度≧50kg/m³）高密度回弹（回弹率≧35%）的阻燃海绵。海绵甲醛释放量≤10mg/kg。（提供第三方检测机构出具的海绵检测报告给予证明） 4、人造革：上覆优质PVC软皮。皮革游离甲醛释放量≤75mg/kg。可兹取的重金属:铅≤90mg/kg，镉≤75mg/kg;干擦色牢度>4级，湿擦色牢度>3/4级。（提供第三方检测机构出具的皮革检测报告给予证明） 5、配置内置通开锁，一把锁可以打开所有的陪客椅，便于医护人员管理。 6、脚轮：配2个3寸防滑静音轮和2个2寸聚酯万向静音脚轮。 7、椅脚：椅腿下方装有塑胶脚套，防止与地面摩擦产生噪音和损伤地面。 8、左右扶手：由￠38*1.5mm圆管组成弯曲焊接而成，表面喷涂工艺，外表平整光滑。 9、配备手提式尼龙带，折叠提起时方便又省力。 10、多颜色可选，宽度可按病房空间定制。 11、喷涂：表面经除锈、磷化钝化，电热烘干、静电喷涂、二次烘干等工序，喷涂高档环保塑粉，长期使用不变色、不脱粉。静电粉末喷塑，表面光滑，不易藏污易清洁。 12、陪护椅上需有使用说明和注意事项的标识（贴在醒目处）。
4 | 电动床 | 国产/进口 | 1、规格尺寸：2200*1060*480/700mm（±30mm）。 2、调节功能：背板升降范围0～75°，腿板升降范围 0～45°，前后倾斜角度0～14°，整床高低升降范围480～700mm，背膝联动功能，一键电动CPR，背部手动CPR。 3、床头尾板：采用流线型设计，插拔式结构，可以快速上提式拆卸，暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，可兼作CPR急救功能，床尾板配病历卡插座，病床两侧带有4个防撞轮；床头尾板采用全新PP原材料整体一次吹塑成型，无卫生死角，易清洁，不变形。 4、护栏：采用四片分体式护栏，护栏带有阻尼式气弹簧，具备气动缓释功能，采用全新PP原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，不变形；两大两小组合，高度≧400mm，护栏间距符合国际IEC60601-2-52标准的新型四片式分体式同步升降护栏要求；护栏上带有嵌入式角度指示器，背部护栏方便使用者观察背板抬起的角度，腿部护栏方便使用者观察整床倾斜的角度，护栏上带有嵌入式控制按键，方便使用者控制各种功能。 5、控制器：护栏内侧可以操作背部升降及膝部升降功能，并设有紧急停止按键。护栏外侧设有医护人员控制器，医护人员控制器可操作病床所有功能，也可通过手持操作器控制病床所有功能。 6、带有紧急停止按键，醒目的红色患者急停按钮，按下时可中断所有床体调节控制，顺时针旋转解锁。 7、床框上带有四个输液架插孔，床头两个，床尾两个，输液杆插孔采用尼龙材质；床框两侧各带有2个可移动式引流挂钩，可自由调节。 8、手动CPR功能：背部两侧设有手动CPR快速释放把手，向上按压后可迅速将背部放平，为实施抢救争取时间。 9、具有电动CPR功能。 10、带有蓄电池。 11、脚轮：采用五寸双面中控脚轮，配备脚踏式中控刹车。脚轮内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面 TPR 耐磨材料，静音耐磨。 ▲12.电动病床具有医疗器械注册证，投标文件中提供证明材料。
| 陪客沙发 |  | 1、800*800*930mm（±10mm）（收起），1860*800*420mm（±10mm）（展开） 2、本产品脚和扶手采用优质橡木高温喷漆而成。软垫采用PU革与高回弹海绵订制而成，框架采用冷轧钢喷塑
| 床垫 | 电动床床垫 | 1.尺寸与病床配套，厚度80mm。内层 采用厚度40mm 的天然环保椰棕和厚度40mm的高密度海绵，海绵密度＞50kg/m；回弹性＞35%，经防虫处理。 2.外包优质防水面料，液体不渗漏表层，易擦试，透气性良好，床垫具有防霉防菌耐磨功能。（提供带有第三方检测机构出具的床垫防螨抗菌阻燃检测报告。） 3.可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 4.需独立防尘包装。
| 儿童床 | 手动双摇 | 1、规格尺寸：1880*904*1215mm±30mm。 2、床头尾板：床头尾板卡扣式设计，可方便卸载。采用纯正ABS工程塑料一次注塑成型，表面光滑，不易藏污，易擦拭，清洁更方便。 3、床板：采用厚度≥ 1.0mm 名牌优质冷轧钢板钣金冲孔工艺一次冲压成型，床面为三折四组设计，高透气性、防滑、耐压、保证床板的完整性。经酸洗、磷化后喷塑处理，附着力达一级标准，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；中性盐雾试验镀层的耐腐蚀评级（RP）≥6 级，金黄色葡萄菌抑菌率≥90％，大肠杆菌抑菌率≥90％。 4、护栏：全包围式护栏，防护栏最高高度（离床面高度）≧50mm，防止婴儿爬出护栏。数量≥16支护栏支柱，间隙＜8cm，可保证婴幼儿的安全，上下支架全套铁件模具化，护栏具有自动快速提拉升降功能，3档位自锁结构设计，外置护栏开关，减少儿童误操作。 5、立柱床脚：床腿采用50×50mm 厚度≥1.5mm 的矩形钢管制成，钢材表面采用打磨抛光处理，无焊缝和焊疤，经酸洗、磷化后静电粉末喷塑处理，附着力达一级标准，涂层厚度≥60μm具有抗菌防锈耐腐蚀作用。 6、脚轮：配置五寸双面中控轮，主架采用PA材质，轮体表面采用TPU耐磨材质，牢固耐用；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，静音耐磨；中控刹车装置位于床体腿部底座中央，带警示色操作示意，一脚制动，四轮刹车。 7、摇手：摇把采用ABS 折叠摇把，可隐藏于床体；丝杆系统采用 45 号优质碳素钢挤压成型，丝杆螺母采用高硬度球墨铸铁材质制造，有自润功能，耐磨、轻便省力、使用无噪音，丝杆传动关节件采用全钢件，具备双向过盈保护装置，带有全封闭式防尘套，防潮、防尘、静音，表面无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹花斑和划痕。 8、杂物架：由优质碳钢冷轧板喷塑而成，整体架涉及，带储物盘。 9、病床金属表面处理: 采用全自动喷塑流水线，经过环保型前处理喷淋，有效去除金属表面杂质，同时金属表面密度增加形成致密的保护层，配合全自动大旋风粉房，机器臂静电喷枪，最后通过三级恒温烤房，达到内外防锈的目的，延长病床的使用寿命。 10、床体四周配4个输液架插座，可插入配套的输液杆支架。 11、床体两侧配四个引流袋挂钩，多体位输液引流。
5 | 床垫 | 儿童床垫 | 1.尺寸与病床配套，厚度80mm。内层 采用厚度40mm 的天然环保椰棕和厚度40mm的高密度海绵，海绵密度＞50kg/m；回弹性＞35%，经防虫处理。 2.外包优质防水面料，液体不渗漏表层，易擦试，透气性良好，床垫具有防霉防菌耐磨功能。（提供第三方检测机构出具的的床垫防螨抗菌阻燃检测报告。） 3.可根据床的背部、脚部、腿部升降而弯曲。 4.需独立防尘包装。