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项目名称：浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统验收及运维项目


询价函
根据我国政府采购法律法规及医院相关管理制度规定, 组织本次项目询价。
一、询价品目
	序号
	项目名称
	采购方式
	服务要求
	最高限价
（万元）

	1
	浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统验收及运维项目
	院内询价
	地点：浙江省公共卫生临床中心
	4.6

	
	
	
	内容：对浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统组织验收服务，与环保局对接完成系统备案。对污水站在线监测系统进行运行维护，确保系统设备正常运行，包含耗材、质控校验、比对、异常数据处理等工作，服务期为两个月。
	


采购人不组织供应商踏勘现场，由供应商自行安排。无论供应商是否踏勘现场，均被视作对项目现场的了解已完全满足本采购项目投标报价的需要。有关踏勘现场需要发生的一切费用由供应商自理，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的任何风险责任和财产损失。
污水处理站具体分布、运行情况等需要供应商自行安排现场查看及了解，成交后，不得以采购文件未作详尽描述为理由提出额外的款项支付。
2、 具体需求
（1） 项目内容
浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统对废水污染物COD、氨氮、流量、PH、总余氯等进行监测，具体设备清单如下：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	品牌

	1
	取样泵
	Q:1³/h，H:20m，N:0.37KW
	台
	1
	新界

	2
	余氯检测仪
	量程0-10.00mg/L，精度±5%%%含安装板及安装箱DPD比色法
	套
	1
	哈希

	3
	pH计
	量程0-14，4-20mA复合电极，含PH嵌入式AD转换嵌入式软件
	套
	1
	E+H

	4
	COD在线分析仪
	重铬酸钾氧化分光光度法
	套
	1
	E+H

	5
	氨氮在线分析仪
	水杨酸分光光度法
	套
	1
	E+H

	6
	自动水质采样
仪
	定时、定流、等比例、定量、液位
	套
	1
	朗石

	7
	数据采集传输
系统
	数据采集、处理、传输、控制
数据接入医院大屏及院方信息系统
	套
	1
	远大

	8
	污水监控及门禁设备
	包含视频监控球机1个,视频监控半球机2个,硬盘录像机1台,交换机1台,网络机柜1台,硬盘≥4T3个,门禁系统1套,视频门禁显示器1个
	套
	1
	海康威视


项目要求对以上系统设备进行验收备案及运行维护服务：
1、在线监测系统验收
（1）调试(测试):24小时漂移(20%/80%量程)，准确度测试(50%量程6次)，示值误差(20%/80%量程各3次);第三方实样比对(COD、氨氮一组两个平行样，共6组数据,pH一组6个平行样，共18组数据);
（2）设备联网稳定试运行30天；
（3）验收(测试):24小时漂移(80%浓度)，准确度测试(与实际排放水样接近的浓度/100%量程);第三方实样比对(COD、氨氮一组两个平行样，共6组数据，PH一组6个平行样，共18组数据);
（4）在线监测验收报告书整体编制；
（5）三位专家现场验收审核会议；
（6）报告书经专家及院方审核修改，无误后装订成册，交由院方审核盖章后，报环保局备案。
2、在线监测系统运维（服务期两个月）
（1）污水在线监测系统每月维保一次主要包括：
水质监测分析仪器用标准液进行校标；在线监测设备及手持便携总余氯测定仪及时更换或添加各类试剂、标准溶液并进行标注。
进行标准溶液及水样三方比对，并出具报告。
月度比对，PH、COD、氨氮因子，第三方检测单位（具有CMA资质）进行比对。
对信号传输误差进行校对。
对各监测仪器卫生清洁。
（2）污水在线监测系统每周维保一次主要包括：
在线监测设备检查、现场维护，包括采样管路清洗，电极填充液更换等。
提供维修配件及耗材，包括COD、氨氮、总余氯在线检测仪试剂等。
质控校验，对所有水质监测分析仪器用标准液进行校标。
提供备品备件，包含COD分析仪、氨氮分析仪、智能水质采样器、数采仪、采样泵等，确保监测记录不中断。
废液处理并记录归档。
所有标样核查应满足环保指标要求和技术规范要求(包括当地环保主管部门各项对接事宜，且每次试剂更换和数据标定由乙方专人操作 ,均需要纸质记录并存档）。提供技术支持及应急响应服务，配合进行异常超标处理。
（2） 报价明细
（本项目为包干合同模式，报价格式自拟）
[bookmark: _GoBack]项目最高预算4.6万元。
方案包括安装、材料配件、清运等全部费用。
（三）货物配件要求
1、要求供应商提供的货物必须是原厂的、合格的、未曾使用过的全新产品，且须符合相应的国家标准和行业标准的要求。
2、配件供货方式和交货期：供应商按医院需求按时供货，货到医院指定的使用地点。
三、询价事宜
1、报名事宜：报名公司将相关的公司信息、厂家信息、联系方式发送到zyyyjjzwb@163.com 
咨询电话：0571-87236998（陈老师）
注： 邮件主题以“浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统验收及运维项目”的方式进行发送。邮件内写明联系方式。
2、询价时间及询价地址报名截止后另行通知
3、询价文件一式两份，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写
四、响应文件组成
响应文件应包括（按顺序）下列文件，并逐页盖红章，不得有散页，所有材料必须密封装袋：
询价函
询价响应函（详见附件1）
报价文件（详见附件2、3，二次报价函空白单独打印盖章，现场填写）
法定代表人授权委托书
相关资质文件复印件
工商营业执照复印件



附件1：
询价响应函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
我方已仔细研究了询价文件和询价补充文件（若有），已充分理解并掌握了            项目的全部有关情况。同意接受询价文件的全部内容和条件，愿意以本询价响应文件向你方发包的全部内容进行投标。总报价合计为人民币（大写）元（RMB____________），工期____________。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件的规定参加询价，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。


单位（公章）：                 
法定代表或委托代理人（签字）：
联系地址：
电话：                       邮编：
开户银行：                   帐号：

年     月    日






附件2：报价明细
报价一览表
                      单位：元
（格式自拟）

注：以上为交钥匙包干价。

法定代表人或授权委托人签字：                    
供应商名称（盖章）：                                               
日期：    年   月  日

附件3：

二次报价函
致：浙江大学医学院附属第一医院:
根据谈判会议上明确的各项要求，本人经请示单位领导同意并代表本单位对谈判项目做出最终报价（人民币）如下：
总报价：

相关补充说明：




项目名称：浙江省公共卫生临床中心污水处理站在线监测系统验收及运维项目
单位名称（盖章）：
授权代表（签名）： 
授权代表联系电话：

   年    月    日




附件4：
法定代表人授权委托书
致：_________ ：
我_______（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工________（姓名）以我方的名义参加__________________项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。
我方对被授权人的签名事项负全部责任。
在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
被授权人无转委托权，特此委托。
被授权人：（签字或盖章）  法定代表人：（签字或盖章）
职务：职务：
被授权人身份证号码：
（附被授权人身份证正反双面复印件）
供应商：       （盖章） 
年     月     日


附件5：
其他资料
（包括但不限于企业营业执照、资质证书、企业简介、拟派项目人员等）
