实验动物中心设施环境年度检测采购需求
一、采购背景与依据
实验动物中心持有实验动物使用许可证，根据《实验动物管理条例》及相关管理规定，许可证需每年定期年检，年检材料中须提供设施环境第三方检测合格报告。为满足许可证年检要求，保障实验动物福利与生物安全，现委托具备相应资质的第三方检测机构开展之江、庆春、 钱塘转化中心实验动物设施环境年度检测服务。本项目预算：70000元（柒万元整）。
二、采购服务具体内容
本项目为实验动物中心设施环境年度检测服务，覆盖之江、庆春、 钱塘转化中心，执行标准：GB 14925—2023《实验动物 环境及设施》。 检测内容：屏障环境 90 间（之江院区22间，庆春院区32间， 钱塘转化中心36间）；普通环境 4 间（ 钱塘转化中心4间）。
屏障环境所需检测指标： 静态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、静压差、空气洁净度、沉降菌平均浓度、噪声、工作照度。 动态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、静压差、噪声、工作照度、氨浓度。
普通环境所需检测指标： 静态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度。 动态检测参数：温度、相对湿度、气流速度、换气次数、噪声、工作照度、氨浓度。
报告要求： 各院区分别出具检测报告，区分静态、动态检测结果，列明实测值、标准限值，明确给出合格 / 不合格判定。
三、供应商实质性资质要求（不满足任意一条按无效响应处理）
1. 具备有效期内 CMA 检验检测机构资质认定证书或 CNAS 实验室认可证书（二选一即可），证书附表须完整覆盖本项目全部检测参数。
2. 拟派本项目核心检测人员不少于 5 人，均具备 5 年及以上实验动物环境检测或洁净室环境检测相关工作经验。
3. 近 3 年内，完成不少于 10 项依据 GB 14925 的实验动物屏障环境设施检测业绩，单纯洁净室、普通实验室检测不计入有效业绩。
4. 近 3 年内参加至少 2 次以实验动物设施环境为检测对象的能力验证、室间比对或测量审核，检测依据为 GB 14925，结果为 "满意"" 合格 "或" 通过 "；活动组织方须为国家 / 省级市场监管部门、CNAS 认可能力验证提供者、中国实验动物学会等国家级行业协会、省级及以上实验动物检测权威机构；比对参数不少于 3 项，且至少包含照度、噪声、静压差、气流速度、换气次数当中 2 项。
5. 本项目投入使用的全部检测设备均处于计量检定或校准有效期内。
6. 供应商为独立法人，与采购人不存在隶属、直接控股及管理关系；未参与本实验动物设施前期净化设计、施工、调试、验收咨询工作，须提供公正性声明。
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